## Slide 1: MIKROELEKTRONIK, VIEEAB00
Temperaturabhängigkeit von pn Übergängen: Messungen an LED’s und Rekapitulation
http://www.eet.bme.hu/~poppe/miel/de/Diode3-Temp.abh.pptx

## Slide 2: Mentor Graphics MicReD System:
photo-detector
V(), Xlong, Xshort, Z and flat response filters in a filter bank
DUT LED on TEC cooled stage
control electronics
thermal transient tester equipment
reference LED
Gemeinsame Entwicklung mit dem EET, 2005. Seitdem benützen es die grösseren LED-Hersteller.
Auch wir benützen dies.
Notes: Mentor Graphics MicReD standard solution to LED thermal characterization is a complete integrated thermal and radiometric/photometric test setup. The core of the thermal testing solution is our thermal transient tester, the T3Ster equipment – the 19 inch wide box on the left. The actual test environment for LEDs is provided by our TERALED system: a 30 cm diameter integrating sphere equipped with a photo-detector, reference LED and a Peltier-based cold-plate to hold the LED under test. The control of the Peltier element, the reference LED and photo-detector system is provided by a dedicated control unit which is situated below the sphere. The photo-detector system is equipped with 6 filters which allow to measure the total radiant flux – the emitted optical power, the luminous flux, the color coordinates and the so-called scotopic flux. The filters are manufactured with extremely high precision. For example the V(lambda) filter used in luminous flux measurements is matched to the CIE V(lambda) function with an accuracy of 1.5 percent – in terms of the f1 error. The base T3Ster+TERALED setup is aimed at single chip LED applications. The limitation comes from the total forward voltage of multiple-chip LED packages and LED-lines or AC LEDs where the overall forward voltage can be beyond 10V or 100V. To overcome this, special so called LED boosters can also be added to the system which assure precise switching between the heating and measurement current at high voltage levels as well. Such a LED booster is shown on the top of the thermal transient tester. With our boosters the highest possible DC voltage can reach 280V.

## Slide 3: Neue Teststandards: LED-Testrichtlinie
Detektor
Referenz-LED
Ulbricht -Kugel
Kühlplatte mit einstellbarer
Temperatur
Photometrische/radiometrische Messungen in thermischem Stillstand
CIE 127-2007 koompatible optische Testaufbau – wie in dem neuesten JEDEC JESD51-52 Standard empfohlen
Elektrische Versorgung für thermische Stillstand
Messung von thermischen Impedanz / Wärmewiederstand
IM
IH
Force (current)
VF(t) ~ TJ(t)
Sense (voltage)
IF
VF
LED unter Test
IF
Thermisches Testgerät
Abschalten von IH zu IM
Berechnung von realen Rth und TJ
PH = Pel – [Popt(IH,T1) – Popt(IM,T2)]
V(IF,T) ηV(IF,T) Popt(IF,T)
Thermisches Messsystem gemäß JESD51-1 (statische Testmethode) – wie in dem neuesten JEDEC JESD51-51 Standard empfohlen
Bild aus dem neu publiziertem JEDEC JESD51-52 Standard
TEST METHOD
Notes: Eine geeignete Messanordnung für solche kombinierten und konsistenten thermischen-optischen Messung ist in diesem Dia dargestellt. Die LED unter Test wird in einer temperatur-und stromstabilizierten Umgebung eingestellt und gemessen, wie es von der statischen Testmethode von JEDEC JSD51-1 Norm und die CIE127-2007 optischen Anforderungen vorgeschrieben wird. Am Ende des Prozesseskönnen der reale thermische Widerstand und die Junction-Temperatur präzis gerechnet werden. Diese kombinierte Testmethode ist für LED-Messungen wurde von JEDEC als Standard publiziert.

## Slide 4: The same in English 
JEDEC JSD51-1 static test method compliant thermal measurement system
thermal resistance/impedance measurement
IM
IH
VF(t) ~ TJ(t)
Thermal test equipment
switching-off from IH to IM
Detector
Aux. LED
Integrating sphere
Temp. controlled heat-sink
Popt(IF,T) ηe (IF,T) V(IF,T)
photometric/radiometric measurements in thermal steady-state
CIE 127-2007 compliant photometric & radiometric measurement system
steady-state electrical powering
Force (current)
Sense (voltage)
IF
VF
Test LED
IF
calculate Rth-r and TJ
PH = Pel – [Popt(IH,T1) – Popt(IM,T2)]
Notes: We have chosen the JEDEC JESD51-1 static test method for thermal measurements of LEDs since it is compatible with the processes recommended by the CIE for the light output measurements of LEDs. We can summarize the combined thermal and radiometric/photometric measurement of LEDs as follows:
The heating current of a thermal test equipment can be used for steady-state powering during radiometric/photometric measurements of an LED. For such measurements integrating spheres can be used which are equipped with the right photodetector and an auxiliary LED as required. To assure thermal stability during light output measurements and also to provide well repeatable thermal boundary conditions for thermal tests, it is recommended that the LED under test is measured on an actively cooled, temperature controlled heat-sink, a cold-plate. Such a heat-sink can be attached to the side of the integrating sphere – as allowed by the CIE 127-2007 document. Once the optical measurements are completed and the light output characteristics of interest – including the emitted optical power – are recorded, the forward current can be switched from the heating current to the measurement current and the thermal measurement procedure outlined before can be completed.
Knowing the emitted optical power and the applied electrical power, the actual heating power to be used in our equations can be obtained and finally the real thermal resistance / thermal impedance and the real junction temperature of the LED under test can be derived.

## Slide 5: Teljes LED mérőállomás:
Popt(T,IF) ηe(T,IF) V(T,IF)
fotometriai/radiometriai mérés állandósult (termikus) állapotban
JEDEC JSD51-1 szabvány szerinti termikus tesztelő berendezés
CIE 127-2007 ajánlás szerinti radiometriai/fotometriai mérőrendszer
DC táplálás
hőellánállás / termikus impedancia mérés (termikus tranziens mérés)
IM
IH
Meghajtás (áram)
VF(t) ~ TJ(t)
Mérés (nyitó feszültség)
IF
VF
Ismert hőmérsékletű hideg lemez
Detektor
Segéd LED
Mérendő LED
IF
Integráló gömb
Termikus tesztelő berendezés
kikapcsolás (IH-ról IM-re)
valós Rth és TJ számítása

## Slide 6: LED’s: zwei Arten von Rekombinations-mechanismen im pn Übergang
Direkte Rekombination: Lichtemission
Indirekte Rekombination: Dissipation

## Slide 7: Rekap: Generation/Rekombination
Generation: z.B. Erregung durch Verwendung der thermischen Durchschnittsenergie
Rekombination: Energieabgabe (Wärme, Licht)
Elektronen leiten
Löcher leiten
Der Staffel wird durch Rekombination weitergegeben
Ladung
Ladung
Valenzband
Leitungsband
Rekombination
Generation

## Slide 8: Rekap: Generation/Rekombination
GaAs: direktes Band  Opto-elektronik (LED)
Si: indirektes Band, keine Lichtemission, nur Wärmung
indirekt
direkt
Indirekte Rekombination oder Phonongekoppelte Rekombination.
Die Phononen sind Vibrationsquanten des Kristalls. Die „Strömung“ der Phononen im Festkörper ist die Wärmeleitung.
Rekombination mit Phononemission:  Dissipation.
Die Energieverlust wärmt das Kristall.
Direkte Rekombinaton:
keine Impulsänderung  keine Phononen keine Dissipation
Abgabe der Energiedifferenz durch elektromagnetische Strahlung, z.B. Lichtemission
Leitungsband
Valenzband

## Slide 9: Generation/Rekombination
~~~~>  = Wg/h
Direkte Rekombination (kann) Licht emittieren, siehe LED‘s
<~~~~ h > Wg
Lichtabsorption kann Generation erregen siehe: Solarzellen
Spontane Vorgänge: thermische Erregung – Sprung ins Leitungsband Rekombination: Rückkehr ins Valenzband  Gleichgewicht
Bei Halbleitern mit direktem Band Photon emission:
W = Wg = h·
Wellenlänge des Lichts:
 = c/ = h∙c /Wg
Die Wellenlänge (Farbe) hängt von der Breite der Bandlücke Wg ab (Materialeigenschaft).
Ug = (ch)/(q)

## Slide 10: Durchlassspannung und die Farbe der Emission
Die Durchlassspannung der LED hängt von der Bandlücke ab
Blau: breitere Bandlücke (kürzere Wellenlänge)  höhere VF (z.B. 3V)
Rot: schmälere Bandlücke (längere Wellenlänge)  niedrigere VF (z.B. 1.5V)
LED Durchlassspannung ~ Ug
Versuch und Beispiel
Vom Spektrum einer blauen LED ist die Spitzenwellenlänge 447nm
Ug = (ch)/(q)
ch = 3e8  6.625e-34 = 1.988e-25
q = 4.47e-7  1.602e-19 = 7.16e-26
Ug = 1.988/7.16  10 = 2.777 V

## Slide 11: LED’s: Farben und Materialien
Es gibt zwei Materialsysteme. Die erreichbare Farben:
  von (infra)rot bis gelblichgrün (InGaAlP System)
  von (UV)/blau bis blaugrün (InGaN/GaN System)
  Es gibt das sog. green gap – es gibt keine richtige grüne LED

## Slide 12: LED‘s: Spektren
Relatív spektrális teljesítményeloszlás
Weisse LED‘s: blauer LED chip + Lichtpulver
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
Wellenlänge, nm
rel.Intensität
weiss
blau 1
blau 2
grün 1
grün 2
gelb
orange
rot

## Slide 13: Warum nicht monokromatisch?
Valenzband
Leitungsband
WEl
W Loch
k
Emission bei anderen Wellenlängen (mit weniger Wahrschein-lichkeit): siehe die Farbe und Breite der Pfeile
Spitzenwellenlänge
Spitzenwellenlänge
Halbwertbreite
Gesamte emittierte Lichtleistung, oder radiometrischer Flux, oder optische Leistung
Durch Messung der gesamten emittierten Lichtleistung kann der Direktrekombinationsstrom des pn Übergangs bestimmt werden.

## Slide 14: Warum weniger als 100% Licht?
Valenzband
Leitungsband
WEl
WLoch
k
Radiative recombination
Radiative recombination
Nichtemittierende rekombination
indirekter Zustandsübergang  Phononemission
 Wärmung des Kristallgitters  Dissipation

## Slide 15: LED’s: elektrische Charakteristiken
Die Durchlasscharakteristik kann mit der Charakteristik der idealen Diode beschrieben werden, aber sie wird auf zwei Teile gespalten:
Die Durchlassspannung der LED hängt von der Bandlücke ab
Blau: breitere Bandlücke (kürzere Wellenlänge)  höhere VF (z.B. 3V)
Rot: schmälere Bandlücke (längere Wellenlänge)  niedrigere VF (z.B. 1.5V)
VF
Idis
C
A
PH = Idis  VF
Irad
IF=Idis (TJ) + Irad (TJ)
Irad=Popt/VF

## Slide 16: Lichtemision und Dissipation
Die volle aufgenommene elektrische Leistung ist: Pel = VF ∙ IF
Lichtemissionsteil
Mit einem geeigneten Idealitätsfaktor kann der Strom der idealen Diode und der nichtradiative Rekombinationsstrom zusammengefasst werden:
Wärme
Licht
Das ist der radiometrischer Flux e [mW]
oder optische Leistung Popt

## Slide 17: LED’s: energetischer Wirkungsgrad
e = Popt / Pel
fällt aus
wird vernachlässigt
Idis steigt schneller mit der Temperatur, deshalb fällt der Wirkungsgrad mit steigender Temp.
Wirkungs-grad fällt mit steigendem Strom

## Slide 18: e Popt
Luxeon emitter rote LED
Cree XPG weisse LED
I rad = Popt / VF
Der (radiatíve) Rekombinationsstrom kann durch Messung des vollen radio-metrischen Flux festgestellt werden:
Versuch

## Slide 19: LED’s: energetischer Wirkungsgrad
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
560
570
580
589
599
609
619
629
639
649
659
669
678
688
 [nm]
Spectral power distribution [µW/nm]
20 oC
30 oC
40 oC
50 oC
60 oC
70 oC
IF = 300 mA
698
Bei steigender Temperatur nimmt die Fläche unter der Power-Kurve, d.h. der Flux Ф ab.
Auch die Spitzenwellenlänge verschiebt sich.

## Slide 20: Zusammenfassung:

## Slide 21: Temperaturabhängigkeit der Durchlassspannung
Messung der Änderung der Durchlass-spannung wegen Temperaturänderung des pn Übergangs bei konstantem Strom, mit thermischer Transiententester Anlage (T3Ster)

## Slide 22: Temperaturabhängigkeit der Durchlassspannung
Iideal ist stark Temperaturabhängig
Bei konstantem Strom muss sich VF ändern
ID
UD
IF
UF
ID
UD
UD
ca. -2mV/oC für einen PN Übergang
Bei konstantem Strom ist die Durchlassspannung ein gutes Thermometer...
Die Temperaturempfindlichkeit der Durchlassspannung hängt leicht von der Höhe des Stroms ab.
Versuch

## Slide 23: Wie wird TJ(t) bekannt?
Bei gezwungenem Strom ist die Durchlassspannung des PN Übergangs ein gutes, genaues Thermometer...
Die Temperaturabhängigkeit der Durchlassspannung wird mit einem Kalibrierungs-vorgang ermittelt. (nach den Standards JEDEC JESD51-1 und MIL-STD-750D)
  Mit der Kalibrierung wird die Temperaturempfindlichkeit SVF bestimmt.
Eine Kelvin-Anordnung wird verwendet, 4 Leitungen: 2 Leitungen zwingen den Strom auf (force) und 2 weitere Leitungen für Spannungsmessung (sense)
Von Heizstrom wird zu Messstrom umgeschaltet, der PN Übergang kühlt sich ab.
2012-10-12
PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken © András Poppe, BME-EET 2011
23
Nach dem Standard JEDEC JESD51-1
IF
IH
VF(t) ~ TJ(t)
IM
Force (Strom)
Sense (Spannung)
Notes: 23
The LEDs’ forward voltage under forced current condition can be used as a very accurate thermometer. The forward voltage is called temperature sensitive parameter or TSP in short. Once the change of the forward voltage is carefully calibrated against the change of the temperature we can calculate its temperature sensitivity SVF.
The electrical circuit diagram of the test setup is shown here. We force current across the LED's PN-junction through 2 wires connected to the anode and the cathode of the LED. First a large heating current is applied. Once the LED's forward voltage reached its steady state, the junction is heated up completely. Then we switch off the heating current and we apply a small measurement current. Since no more heating is applied, the LED's junction starts cooling, its junction temperature change will be indicated by the change of the forward voltage. For the sake of accuracy, the so called 4-wire setup is used in which this forward voltage change is sensed with a 2nd set of wires. Mentor Graphics' T3Ster thermal transient test equipment records such forward voltage transients by 1 µs time resolution and a signal to noise ratio of 70 dB at least. Using the value of temperature sensitivity during data processing, the recorded forward voltage transients are converted into junction temperature transients which could have a temperature resolution around 0.01 degC.

## Slide 24: Transiente auf der Charakteristik
2012-10-12
PN átmenetek hőmérséklet függése: gyakorlati mérések LED-eken © András Poppe, BME-EET 2011
24
VFi
TJ
VF
IF
VF
Termische Transient
IH
IM
Heisse Diode, angetrieben durch Heizstrom
Heisse Diode, angetrieben durch Messstrom
t
TJ1
TJ
TJ2
Abgekühlte Diode, angetrieben durch Messstrom
VFf
Elektrischer Transient
Notes: 24
We can follow this process by looking at the changes of the electrical operating points of an LED under test. When the forward current is switched from heating current to measurement current, the electrical operating point on the hot I-V curve of the LED will change. We'll jump from a high current operating point of the hot device to a low current operating point while the junction temperature is still hot. This jump between the operating points manifests in the time function of the forward voltage as a sudden, drastic electrical transient. This electrical transient is an unavoidable parasitic effect from the point of view of thermal testing. During data processing data points corresponding to such parasitic electrical transients must be discarded. Once the parasitic electrical transient elapsed, all the changes of the forward voltage indicate the junction temperature transient. At the end of the measurement the LED will reach a low current operating point on an I-V curve corresponding to the cold junction temperature. The total forward voltage change between the two low current operating points corresponds to the total junction temperature change.

## Slide 25: Signalformen während der Messung:
t
VF
IH
IM
VH
IF
tH
Heizung
tMD
t=0
tM
t
VF
VFf
VFi
Messung
Kühlung
Notes: In the first phase of the measurement we heat up the junction by applying a large heating current. This heating current should be equal to the typical value of the operational forward current, e.g 350 mA. The forward voltage would jump to a high value and as the junction heats up, it will diminish by 50..100mV and will stabilize, indicating that the junction temperature reached its stable peak value. Now the LED is in a thermal and electrical steady-state, so its light output characteristics can be measured according to the recommendations of the CIE 127-2007 document. Once radiant flux, luminous flux and other optical properties are measured, the nominal forward current can be switched off – we apply only a small measurement current, e.g. 10 mA to measure the forward voltage now as the indicator of the junction temperature. The time instance of switching will be our zero point in time.
When we switch the current, the LED's electrical operating point will be changed. A finite time is needed for the PN junction to reach its new operating point. In the new operating point we record the value of the forward voltage. We call it initial value of the forward voltage – this corresponds to the hot junction temperature. We have to delay the measurement of this forward voltage value in order to make sure that the electrical transient of the change of the operating point has already elapsed. This is shown in logarithmic timescale on the right. After the junction cooled down, the forward voltage reaches its final stable value. During cooling we can continuously record the forward voltage transient which can be converted later into junction temperature transient. The advantage of this measurement sequence is that it is 100% compatible with CIE recommendations of LEDs' light output measurements and we do not need to worry about the temperature dependence of the LEDs' energy conversion efficiency: we exactly know the supplied electrical power and the emitted optical power, so we'll have no problem in calculating LEDs' real thermal resistance or thermal impedance.